蚌埠市第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪

采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：  蚌埠市第三人民医院

编制时间：  2021年8月6日

1、项目名称：蚌埠市第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目

2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、采购预算：30万元   采购最高限价: 30万元

5、免费质保期：1年

6、供货时间：合同签订后30天内

7、拟采用的评审方法：综合评分法

8、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保期满后一次性付清。

9、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.5、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

彩色多普勒超声诊断仪

主要技术要求和规格

(采购1台)

一.设备名称：彩色多普勒超声诊断仪1套

二.交货日期：合同签订后30天内

*三. 投标设备要求为进口国际知名品牌

四.具有“中华人民共和国医疗器械注册证”

五.主要技术规格及系统概述：

1.主机系统性能概括

1.1显示器

1.1.1具有高分辨15英寸LCD监视器或可连接不同品牌的智能手机、平板，屏幕大小、分辨率依据智能设备

1.1.2扫描方式：逐行扫描

1.2主机系统

1.2.1数字化波束形成器

1.2.2数字化通道≥65536

1.2.3 动态范围≥170dB

1.2.4复合成像技术，可做曲线别针试验证明9线发射

1.2.5斑点噪声抑制技术，提高图像对比分辨率，减少噪声的干扰，多级可调

1.3成像模式

1.3.1数字化高分辨率二维灰阶成像单元

1.3.2彩色多普勒超声波诊断部件

1.3.3 M模式

1.4中文操作界面，中文输入（包括注释等）

1.5探头频率范围≥2-12MHZ

1.6具有锂电池供电模式

2.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1一般测量（距离、面积、周长、深度、时间等）

2.2常规成像分析：常规腹部、小器官（前列腺）

2.3产科、妇科分析（头围、腹围、双顶径、胎儿股骨、胎龄计算）

3.一体化图像存储，内置硬盘120G（SSD）或内存容量依据智能设备，电影回放重现单元

4.输入/输出信号

4.1输入：External SD card，USB HDD，USB Memory Stick，CD/DVD-RW,100BASE-TX  Ethernet (RJ45) 或WiFi传输图像（包括邮件、微信、直传服务器等）

4.2输出：External SD card，USB HDD，USB Memory Stick，CD/DVD-RW,100BASE-TX Ethernet (RJ45),HDMI，TV output (S-video and composite video)或WiFi传输图像（包括邮件、微信、直传服务器等）

5.图像管理与记录装置

5.1超声图像存档与病案管理

5.2支持打印和数据输出

5.3动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像或可无线DICOM传输，将图像输出到网络存储服务器

6.技术参数及要求

6.1系统通用功能：

6.1.1安全性能：符合国家商品安全质量要求

6.2探头规格：

6.2.1探头频率范围≥2-12.0MHZ

6.2.2支持二维、M-模式、彩色多普勒

6.3 二维灰阶显像主要参数

*6.3.1标配两把探头或以上，相控阵探头频率2-4.0MHz；凸阵探头频率2.0-5.0MHz；

6.3.2成像速度：

6.3.2.1凸阵探头, 全视野，18CM深度时，帧速度≥20帧/秒

6.3.2.2相控阵探头，全视野，18CM深度时，帧速度≥25帧/秒

*6.3.3接收方式：系统动态范围≥170dB

6.3.4发射声束聚焦：≥8段

6.3.5回放重现：灰阶图像回放≥100幅

6.3.6预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。

*6.3.7最大检测深度≥30cm

6.4彩色多普勒

6.4.1显示方式：速度和速度分散显示等

6.4.2显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

6.4.3彩色多普勒方向性能量图（DCA）

6.4.4增益调节：多级可调

6.4.5电影回放浏览

6.4.6通过预设功能优化图像

6.4.7彩色显示帧数：相控阵，全视野，18cm深度，帧频≥6帧/秒

6.4.8彩色显示帧数：凸阵，全视野，18cm深度，帧频≥12帧/秒

6.5 超声图像存档与病案管理功能，实时动态静态捕获/存储超声图像，内置硬盘120G（SSD）或内存容量依据智能设备。

6.6所配软件升级为最新版本，并包含已发布的全部功能。

七.备件、专用工具、资料及其他

1.备件

1.1卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价.

1.2为保证设备正常运行.卖方必须提供备件的名称，价格及其有效期，保证供应期等.

2.专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具

3.资料

3.1卖方须向买方提供操作手册一套

3.2卖方须向买方提供设备的运行，安装，使用环境要求

4.技术服务

4.1在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装，调试，并承担由此发生一切费用.

4.2设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收.卖方应向买方提供详细的验收标准，验收手册和部分验收专用仪器，并承担相关费用.

八.技术培训要求

1. 卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能.

2. 集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用人员培训.

备注：采购需求书中带“* ”的技术条款为重要技术要求，评审时为产品性能和质量重要评分依据（需提供相关证明文件），不满足将导致扣分，但不做废标处理；其他未标注的一般参数均纳入评审，参与扣分。

附件：

蚌埠市第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪

采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告