蚌埠市第三人民医院超声软组织切割止血手术系统采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：  蚌埠市第三人民医院

编制时间：  2021年11月9日

1、项目名称：蚌埠市第三人民医院超声软组织切割止血手术系统采购项目

2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、采购预算：设备：预算48万元   采购最高限价: 48万元

耗材：所有刀头限价：3000元/个。换能器限价：200元/次，需提供承诺书。

5、采购数量：6台

6、免费质保期：2年

7、供货时间：合同签订后30天内

8、拟采用的评审方法：综合评分法

9、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保满后一次性付清。

10、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.5、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

超声软组织切割止血手术系统

- 主机：

1.1、振动频率55.6±1KHz；

1.3、系统功率≤35W±10%；

1.4、系统输出声功率≤10W，系统功率储备≥2.5；

*1.5、具备自适应反馈技术；主机根据组织负载及变化自适应的调整功率的输出，并提供产品说明书予以证明；

1.6、设备具备智能自检系统，可以检测设备的连接及工作状况，当有问题发生时以图片配合文字的形式，给予反馈结果。

2、换能器

*2.1、拥有2款不同型号的换能器，分别适配相应的剪式刀头、枪式刀头；

2.2、换能器集成智能芯片，可以记录使用次数以及使用过程；

2.3、一体化的换能器，振动频率更加稳定。

3、刀头

* 3.1、适用于需要控制出血和最小程度热损伤的软组织切割，可用于闭合直径达到5mm的血管；

* 3.2、所有刀头均具备NMPA三类证书，所有刀头与主机同一品牌。

*3.3、刀头有剪刀式和枪式两种不同款式，总计不同长度种类≥6种；枪式刀头中具有能满足单孔减重等特殊手术需求的≥45cm加长型刀头；

*3.4、剪刀式刀头长度种类≥2种，既有适用于普通甲乳肛肠手术的9cm普通刀头，又有可进行深部淋巴结清扫的17cm加长型刀头；

3.5、刀头工作端设计有凹面、凸面、夹持面、背切面和钝性鼻头多个工作面，并提供弧形工作头设计，以满足手术的精细要求；

*3.6、剪刀式刀头前端小巧精细，刀头工作尖端尺寸≤1mm，主声输出面积1mm2±20%，有利于精细化的分离和切割操作；

3.7、刀头振动幅度为40-95μm；

3.8、一体化的刀头，功率输出更加稳定。

*4、每套主机标配两把刀头和一个换能器，款式任选。提供配置清单。所有耗材如刀头、换能器等需分项报价。

附件：

蚌埠市第三人民医院超声软组织切割止血手术系统采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院超声软组织切割止血手术系统采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告