蚌埠市第三人民医院荧光定量PCR仪采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：  蚌埠市第三人民医院

编制时间：  2021年12月20日

- 1、项目名称：蚌埠市第三人民医院荧光定量PCR仪采购项目

- 2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBSY-2021023

5、主要内容：01包梯度荧光定量PCR仪3台，02包荧光定量PCR仪4台，详见采购需求。

6、采购预算：01包45万元、02包60万元

7、免费质保期：  3年

8、供货安装期：  合同签订后30天内

9、拟采用的评审方法：综合评分法

10、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保满后一次性付清。

11、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.5、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

- 01包  梯度荧光定量PCR参数

- 3台，单价15万元

- 技术参数

- 1、通道数：≥4通道

- 2、*样本容量：96孔

- 3、*光源：超高亮度LED或卤素灯

- 4、检测器：高灵敏度光电传感器

- 5、检测动力学范围：100-1010

- 6、最小检测模快：单个拷贝

- 7、反应容积：15ul-100ul

- 8、*荧光激发波长：至少6通道    波长范围≥470nm -630 nm

- 9、*荧光检测波长：至少6通道    波长范围≥510nm -665 nm

- 10、检测的荧光素及染料： FAM、SYBR、VIC、HEX、JOE、TET、TAMRA、CY3、ROX、TEXRAD、CY5

- 11、*梯度PCR仪器功能：具备，梯度温度宽度：≥1℃～40℃；温度数：≥12列。

- 12、温度准确性：±0.5℃

- 13、温度均匀性：±0.5℃

- 14、控温范围：≥4℃-99℃

- 15、升降温速率(MAX)：最大升温速度：≥6.0℃/s，最大降温速度：≥5.0℃/s；

- 16、热盖：电子自动热盖

- 17、操作系统：Windows7/8/10等

- 18、实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待PC电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失。

- 19、*注册认证：CFDA、CE、

- 20、配套试剂：开放平台，适用于国内外厂家所开发的临床试剂

- 21、*软件:能进行绝对和相对定量，可自动进行数据分析，比对，作图；可同时导入无限个样品板数据进行综合分析。标准熔解曲线、终点法等位基因分型、熔解曲线法基因分型，配置熔解曲线项目检测结果判读软件，仪器自动输出检测结果，直接导出实验结论。

- 22、在熔解曲线项目检测分析中，能自动识别熔解峰的温度及峰高，能自动识别重叠峰。

- 23、免费质保期≥3年

- 24、匹配我院现有的新冠核酸检测试剂体系，免费提供新冠实验室以及技术服务支持，必须上门调试，包括但不限于实验室体系认证，结果比对。性能验证所需试剂耗材需中标经销商和厂家自理。

- 25、在疫情爆发情况下，若遇实验室污染或战备需要，免费提供备用实验室和方舱实验室。

- 26、厂家人员须定期上门回访，保证PCR仪器处于良好的使用状态，可随时应对疫情需求。接报修后即时做出响应，2小时响应，6小时内到场处理，24小时内为解决必需能够提供不低于中标设备参数标准的备用机以供招标方使用，以保证工作正常进行。

- 02包  荧光定量PCR参数

- 4台，单价15万元

- 技术参数

- 1、通道数：标配4通道

- 2、*样本容量：96孔

- 3、*光源：超高亮度LED或卤素灯

- 4、检测器：高灵敏度光电传感器

- 5、检测动力学范围：100-1010

- 6、最小检测模快：单个拷贝

- 7、反应容积：15ul-100ul

- 8、*荧光激发波长：至少6通道    波长范围≥470nm -630 nm

- 9、*荧光检测波长：至少6通道    波长范围≥510nm -665 nm

- 10、检测的荧光素及染料： FAM、SYBR、VIC、HEX、JOE、TET、TAMRA、CY3、ROX、TEXRAD、CY5

- 11、控温模式：半导体热电模块

- 12、温度准确性：±0.5℃

- 13、温度均匀性：±0.5℃

- 14、*多区控温，≥6分区独立控温方式

- 15、控温范围：≥4℃-99℃

- 16、升降温速率(MAX)：≥4℃/S

- 17、*热盖：电子自动热盖

- 18、操作系统：Windows7/8/10等

- 19、*注册认证：CFDA、CE

- 20、配套试剂：开放平台，适用于国内外厂家所开发的临床试剂

- 21、*软件:能进行绝对和相对定量，可自动进行数据分析，比对，作图；可同时导入无限个样品板数据进行综合分析。标准熔解曲线、终点法等位基因分型、熔解曲线法基因分型，配置熔解曲线项目检测结果判读软件，仪器自动输出检测结果，无需人工判读，直接导出实验结论。

- 22、在熔解曲线项目检测分析中，能自动识别熔解峰的温度及峰高，能自动识别重叠峰。

- 23、免费提供安装，调试，培训，仪器保养等

- 24、免费质保期≥3年

- 25、匹配我院现有的新冠核酸检测试剂体系，免费提供新冠实验室以及技术服务支持，必须上门调试，包括但不限于实验室体系认证，结果比对。性能验证所需试剂耗材需中标经销商和厂家自理。

- 26、在疫情爆发情况下，若遇实验室污染或战备需要，免费提供备用实验室和方舱实验室。

- 27、厂家人员须定期上门回访，保证PCR仪器处于良好的使用状态，可随时应对疫情需求。接报修后即时做出响应，2小时响应，6小时内到场处理，24小时内为解决必需能够提供不低于中标设备参数标准的备用机以供招标方使用，以保证工作正常进行。

蚌埠市第三人民医院荧光定量PCR仪采购项目

采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院荧光定量PCR仪采购项目  包 ,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告