蚌埠市第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第三人民医院

编制时间：2021年12月24日

1、项目名称：蚌埠市第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目

2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBSY-2021027

5、主要内容：01包彩色多普勒超声诊断仪1台、02包结石红外光谱自动分析系统1台、03包前列腺组织粉碎器1台、04包高频电灼仪1台、05包CRRT （进口） 2台，详见采购需求。

6、采购预算：01包45万元、02包45万元、03包35万元、04包49.8万元、05包76万元

6、免费质保期：

01包：3年；

02包：1年；

03包：2年；

04包：3年；

05包：3年

7、供货安装期：

01包：合同签订后30天内；

02包：合同签订后30天内；

03包：合同签订后30天内；

04包：合同签订后30天内；

05包：合同签订后30天内。

8、拟采用的评审方法：综合评分法

9、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保满后一次性付清。

10、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、若供应商所投产品为进口产品，需提供产品的销售逐级授权书；

3.5、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

01包  彩色超声诊断系统

（预算45万，采购1台）

# 主要技术规格及系统概述：

## 高档彩色多普勒超声诊断仪包括：

### *屏幕：≥19英寸彩色触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作

### 内置探头接口≥2个

### *电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥360分钟

### 一体化的台车， 带储物盒功能

### 台车支持电动升降，有控制上下升降的按键，非液压用手施力升降

### 台车上具有消毒用杯套，方便单人完成探头消毒。

### 全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28672

### 数字化高分辨率二维灰阶成像

### 谐波成像技术

### 彩色多普勒

### 能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图

### M模式

### 脉冲波多普勒，可选配连续波多普勒

### 实时血流三同步

### 血流的自动频谱包络分析测量

### 实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收。≥7线。

### 自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率。

### 频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。

### *智能穿刺增强技术，平面内的穿刺针增强角度自适应调整，无需手动选择。

### 自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。

### 智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。

### *专科麻醉应用软件包：包含臂丛、坐骨神经、腰椎，TAP等常用预设模式，方便麻醉医师进行图像观察（提供图片证明）

### *麻醉专用的教学软件，包含3D解剖示意图、包含探头位置示意图，包含穿刺引导超声图，同时支持和实时超声图像对比使用（提供图片证明）

## 测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）

### 一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流
速、压力、流速比等）

### 产科测量，具有产科应用软件

### 多普勒血流测量与分析

### 全自动血流多普勒包络分析

## 一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件：

### 超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现

### 病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

## 输入/输出信号及参考信号：

### 输入：网络

### 输出：HDMI， USB等

## 图像管理与记录装置：

### 大容量硬盘≥240G

### 图像可存储为PC兼容格式

### USB接口支持打印和数据输出

## 云端互联功能

### *支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能

### 超声主机自带4G通讯模块，即可支持实时远程超声会诊。

### 支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等（提供图片证明）

# 技术参数及要求：

## 探头规格：

### 频率：可选探头频率范围1.0-15.0MHz

### 标配两把探头：浅表探头1把和凸阵探头1把

### 线阵探头有效阵元≥192

### 高频探头和低频探头都自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、冻结解冻（提供图片证明）

## 二维图像主要参数：

### *常用探头工作频率范围

### 凸阵探头频率：1.0-5.0MHz

### 浅表探头频率：线阵探头频率4.0-15.0MHz

### 接收方式：可视可调动态范围≥180

### 二维灰阶≥256

### 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT，支持全域整场聚焦技术

### 电影回放：灰阶图像回放≥16000幅

### 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节

### 谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波

### 扫描深度≥30cm

## 频谱多普勒成像技术参数：

### 支持方式：PWD、CWD、HPRF

### 最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s
CWD：血流速度最大35 m/s

### 最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）

### 显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D

### 电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算

### 零位移动：≥8级

### 取样宽度及位置范围：宽度 1–20mm；分级；

## 彩色多普勒

### 显示方式：能量显示、速度显示、方向能量多普勒显示

### 支持二维、彩色、频谱三同步显示

### 偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°（提供图片证明）

### 显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比

### 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图

## 超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率独立可调

02包 结石红外光谱自动分析系统参数

（预算45万，采购1台）

结石红外光谱自动分析系统  	1套

1、运用于采用红外光谱分析法的人体泌尿系结石成分的定性及定量分析。

2、设备主机技术参数

*2.1、基线直线性：≤±1％

2.2、信噪比：＞15000：1( P-P值)（2100 cm-1附近，1分钟）

2.3、光谱拓展范围：7800 cm-1～350 cm-1

*2.4、本地光谱能量分布：4000 cm-1处能量值应不小于最高点能量值的20%

*2.5、分辨率：仪器最高分辨率为1 cm-1

*2.6、仪器自检：仪器定期自诊断或联网诊断，并自动生成自检评估报告。

2.7、远程网络监控设备的使用情况，联网时报告将自动上传至公司的数据服务器，可对未检出成分进行指导分析（具有远程监控硬件配套工具）。

2.8、提供检测报告单及自检报告：仪器自动生成自检报告，并根据结石成分自动给出相应的规范化防治方案的检验报告单。

2.9、可分析晶体成分、非晶体成分、无机化合物、有机化合物。

*2.10、波数准确度：≤±1cm-1。

*2.11、激光器：半导体激光器

3、配置

3.1、标准配置：主机、计算机（≥20英寸液晶品牌台式机）、电源适配器、操作软件、使用说明书、工具、样品、电子干燥箱、微量天平、干燥剂等。

3.2、制样设备（压片机、玛瑙研钵、压片模具、烘箱、溴化钾）、打印机、温湿度计。

03包 前列腺组织粉碎器参数

（预算35万，采购1台）

*1、吸引、刨削功能一体化主机。

2、电机/内刀运转方式：连续、左右旋转方式。

3、最高输出转速：≥ 1000 r/min。

4、调速范围：1-10档。

5、最大输出转矩：≥50N.cm。

6、极限负压值：≥ 0.08 Mpa。

7、瞬间抽气速率：≥ 15 L/min。

8、刀具规格：Φ 4.5×400 mm或Φ 4.8×400 mm

9、噪声：＜65 dB。

*10、多功能单脚踏开关：具备单吸引模式、吸引+刨削混合模式、无级调速功能。

11、标配4000 ml废液瓶，内置自动防溢流设计。

配置清单

一、主机部分：

1、一体化主机1台

2、刨削器手机1把

3、刀  具2套

4、防水型脚踏开关1个

5、吸引管、快速接头各1套

6、仪器车1台

二、内窥镜：

1、内窥镜0°/15°/30°1支，厂家投任意一个型号均可。

2、Fr26镜鞘1支

3、闭孔器1支

4、单向阀5粒

5、密封帽5粒

三、内窥镜：

1、内窥镜0°/15°/30°1支。

2、操作器1把

3、连接光纤接头1只

4、Fr24内  鞘1支

5、Fr26 外  鞘1支

6、闭孔器

04包高频电灼仪(黄金微针射频多功能平台）参数

(预算49.8万,采购1台)

一、性能要求：多功能治疗设备，适用于去除病变组织或者改变局部组织形态，来达到组织凝固、汽化的目的；

临床适用于：

（1）面部皮肤松弛、抬头纹、鼻唇沟、鱼尾纹等；

（2）毛孔粗大、痤疮疤痕、肤色暗沉等；

（3）腋臭治疗，妊娠纹、颈纹治疗；

二、技术参数

- 射频输出功率：0-45W可调；

2. 射频输出频率：1MHz；

3. 射频输出模式：连续 、脉冲输出；

*4. 脉宽：0-12000ms连续可调；

5. 微针射频模块

①、治疗模式：双极

②、安全温度可控范围：55-110℃

③、治疗深度：0.5-6mm可调

*④、安全监控：治疗头自带温度检测功能，实时反应治疗组织实际温度

⑤、智能反馈控制系统:在接近设定最高温度时，仪器自动根据温度调节输出能量，达到设定温度，自动切断能量输出

6.低温修复模块

能量档位：≥5档可调

治疗模式：滑动模式

滑动模式输出时间范围：≥1—30min

7.具有自动计数功能

*8.具有阻抗自动检测和能量智能自动匹配功能；

9.输出强度误差：≤±20％

10.具有远程可升级功能

一、所有耗材如手术电极等限价1800元/个，并作为评分重要依据。提供配置清单。

单人份限价1800元/个，年用量

05包连续性血液净化装置（CRRT）技术参数

（预算38万/1台，采购2台计76万）

*1、整机原装进口

2、≥10英寸彩色液晶触摸显示屏，全中文操作界面，具有治疗参数数值及曲线图显示功能。

3、文字及彩图同时指引安装步骤，具备异常情况在线帮助功能。

4、一套管路可以完成CVVH、CVVHD、CVVHDF模式的治疗。

5、提供全面的CRRT治疗方案，可以支持CVVH、CVVHD、CVVHDF、HP、TPE等治疗模式。

6、可以实现单独前或后稀释，以及前+后稀释同时进行，增加治疗弹性。

*7、可开展不同体重人群的自动枸橼酸抗凝治疗模式。

8、可根据患者体重选择不同的耗材进行对应的治疗。

9、泵的要求

*9.1  ≥6个泵设计（含一个肝素泵），提供全面治疗方案；

9.2血液流速  ≥10-450ml/min；

9.3置换液速度  ≥600-4800ml/h；

9.4透析液速度  ≥600-4800ml/h；

9.5废液速度：≥0-10000ml/h；

9.6病人脱水≥0-900ml/h

10、压力监测

10.1  ≥4个压力监测；

10.2动脉压监测范围：≥-250mmHg- +300 mmHg，≤精度±10mmHg；

10.3静脉压监测范围：≥-50 mmHg- +350 mmHg，≤精度±10mmHg；

10.4滤器前压：    ≥-50- +450mmHg；

11、安全性

*11.1备用电池，确保不间断治疗≥10分钟；

11.2按钮式回路静脉排气壶液面高度调节和自动排气；

11.3全血路包括排气壶无气-血界面处理技术；

11.4临时中断循环程序：可使病人暂时脱机去进行其他检查或治疗；

11.5具有多级报警监测，发出报警并提供解决建议。

*11.6具有漏血、液体平衡或漏液、空气监测功能；

11.7屏幕窗口具有剂量显示用于监测治疗过程中患者的CRRT剂量；

12、肝素泵，注射器规格：20ml或30ml或50ml；

13、计算机网络接口，远程访问自动存档；

14、外设接口：RS232串口，RJ45串口，可用于中央数据联网；

*15、可无缝连接MARS（人工肝）及ECMO；

16、 4个天平设计，每个天平承载量≥11kg。

*18、所有耗材凡属集采目录限价的项目执行集采限价。凡属备案无限价的扣分，无备案无限价不得分。耗材价格应为安徽省内同级别医院中最低价，提供三家医院证明材料（如发票等）。所有耗材分项报价，包括设备适配的各种模式的各种耗材。以下项目列入评分：

限价：CVVH：2000元/人份

CVVHDF：2200元/人份

血浆置换：3500元/人份

灌流: 2700元/人份

蚌埠市第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

- 特此函告