## 蚌埠市第三人民医院麻醉机、高端麻醉专用监护仪、心电监护系统采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位： 蚌埠市第三人民医院

编制时间：  2022年5月19日

- 项目名称：蚌埠市第三人民医院麻醉机、高端麻醉专用监护仪、心电监护系统采购项目

- 2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBSY-2022021

5、主要内容：01包麻醉机5台（进口品牌或原装进口）、02包高端麻醉专用监护仪6台（原装进口）、03包心电监护系统6台（原装进口）详见采购需求。

6、采购预算：01包麻醉机5台/150万元、02包高端麻醉专用监护仪6台/120万元、03包心电监护系统6台/65万元。

7、免费质保期：01包：1年

02包：3年

03包：3年

8、供货安装期：01包：合同签订后30天内

02包：合同签订后30天内

03包：合同签订后30天内

9、拟采用的评审方法：综合评分法

10、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保满后一次性付清。

11、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、若供应商所投产品为进口产品，需提供产品的销售逐级授权书；

3.5、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

麻醉机

(150万/5台，进口)

- *基本要求：进口品牌或原装进口

- *适用范围：适用于成人、儿童、婴幼儿等病人的低微流量麻醉

- 具备后备电源，支持麻醉机工作时间≥90分钟

- 具备数字化接口，可连接手麻系统、监护仪及打印机等设备

- 电子流量计，流量范围0.1-15L/min

- *标配与机器同品牌七氟醚挥发罐一个，可升级与主机同品牌地氟醚挥发罐

- 配置快速加药器，加药量≥300ml

- 高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿

- 呼吸回路和流量传感器可耐受134℃高温高压消毒，防止交叉感染

- 配备回路加热或回路冷凝功能，解决回路积水问题

- 配备CO2吸收罐≥1.3L

- *彩色内置显示器≥6英寸，便于临床观察

- 呼吸模式标配：容量控制VCV，压力控制PCV,可升级选配SIMV，PSV

- 潮气量设置范围：20-1400ml（定容模式）

- 呼吸频率：4-60次/分钟

- 呼吸比：2:1-1:4

- 最大吸气流速：≥70L/min

- 压力限制范围：15-70 cmH2O

- PEEP范围：0，4到20 cmH2O范围内任意可调

- 呼吸参数监测：潮气量、呼吸频率、分钟通气量、气道压力等参数显示，液晶显示屏：可显示上述参数的图形、数据、趋势等

- 具有氧浓度监测功能

- 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息

- *具有开机自检功能（提供证明）

- 提供配置清单，易损件提供分项报价

- 免费与我院东华软件系统对接。

高端麻醉专用监护仪

（120万/6台，进口）

1	硬件结构

*1.1	原装进口监护仪

1.1.1	主机显示器一体化设计, 无风扇等散热装置；

*1.1.2	医用专业显示器：≥15英寸彩色触摸屏, TFT显示器, 分辨率≥1280*768, 支持6通道波形显示，支持一键锁屏；

1.1.3	整合式电源，无需电源适配器，具有三个或以上报警显示灯；

1.1.4	标配RJ45网络接口，标配USB 2.0 接口

1.2	可支持PC安装监护应用平台软件，安装软件后的PC支持以下功能：

1.2.1	屏幕界面可显示在监护实时波形及数值

1.2.2	通过点击波形更改屏幕上显示显示波形内容

1.2.3	通过点击监测数值设定监护报警限值

1.2.4	支持兼容Windows平台的应用软件

1.2.5	支持Web浏览功能

1.2.6	可通过设定将监护床位信息，如病患姓名，病历号，性别等，传递给PC上安装的其他软件应用，用于定位其内部患者资料，避免重复录入病患信息。

2	模块化设计

2.1	基本参数测量模块：通用于所有监护仪，可储存≧8小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），并且断电情况下存储的数据可保存≧6小时不丢失，实现数据转运

2.2	测量参数模块支持触摸屏操作，插入主机后可实现双屏双控双向可视化操作：主机屏幕与模块屏幕独立显示，可同时观察，并可定制显示不同内容；支持升级三屛三控功能；

2.3	测量模块与主机直接相连，无需电缆

2.4	通用即插即用型记录仪模块，通用于全部监护仪

3	用户界面

3.1	内置专科显示界面≧ 8种

3.2	波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警

3.3	动态波形大小调整，除了固定大小的波形，屏幕包含“动态波形”或类似名称区域，在此区域中，波形将自动根据可用空间调整其大小

4	 测量性能及软件

4.1	心电

4.1.1	标配12导联心电监护

4.1.2	可支持诊断级心电监护带宽0.05-150Hz

4.1.3	标配≧20种心律失常分析，含房颤分析

4.1.4	12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新

4.1.5	实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQT和ΔQTc数值

4.2	有创压力

4.2.1	测压范围：-40至360mmHg

4.2.2	可提供每搏压力变异(PPV)实时显示

4.3	呼吸末二氧化碳

*4.3.1	同一模块实现主路法和旁路法监测潮气末二氧化碳

4.3.2	旁流法采样速率≤50ml/分钟

4.3.3	测量范围：0 至 150 mmHg

4.3.4	潮气末二氧化碳模块通用于全部监护仪

4.4	连续心输出量测量

*4.4.1	同一模块实现热稀释漂浮导管和连续心输出量测量

4.4.2	微创，适用于成人及儿童患者

4.4.3	胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)

4.4.4	肺毛细血管通透性指数(PVPI)

4.4.5	提供每搏心输出量变异性指数(SVV)

4.4.6	连续心输出量模块通用于全部监护仪

4.5	肌松监测

4.5.1	提供四个成串刺激（TOF）、强直刺激后计数（PTC）等模式

4.5.2	可显示监测数值、条形图或趋势

4.6	麻醉气体

4.6.1	可自动识别二种或以上混合麻醉气体类型

4.6.2	支持监测异氟醚、七氟醚、地氟醚、安氟醚、氟烷

4.6.3	支持监测二氧化碳CO2和一氧化二氮N2O

4.6.4	提供MAC及MACawke值

4.6.5	即插即用, 无需额外固定及线缆

4.6.6	支持积水杯旋转，进行插件槽水平和垂直固定

4.7	监护仪可储存≧48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾

5	后期可升级临床决策支持和第三方软件功能

5.1	可使用箭头方式显示监测参数变化趋势

5.2	可使用柱状图方式显示监测参数偏移程度

5.3	可使用柱状图查看监护参数按时间分布情况

5.4	可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势

5.5	可支持脓毒血症辅助筛查功能

5.6	可支持脓毒血症复苏及管理阶段的流程管理

6、    标配6个双有创模块，6个呼末二氧化碳模块，2个心排量模块，2个肌松模块，1个麻醉气体模块，1个转运模块。

7、每台机器标配血压袖带、血氧探头、心电导联线，提供配置清单，易损件分项报价。

8、免费与我院东华软件系统对接。

心电监护系统

（65万/6台，进口）

1.   主机功能

*1.1  原装进口、模块化、插件式监护仪。

*1.2 ≥12英寸彩色TFT医用级触摸液晶显示器。

*1.3 显示器分辨率：1024 × 768像素。

1.4 适用范围：成人、儿童、新生儿。

1.5  采用金属外壳、无风扇及低功耗设计。

1.6  内置模块插槽，所有监测参数模块可直接插入，且支持热插拔操作。

*1.7 内置高性能锂电池，续航时间 ≥3小时。

1.8 同屏显示波形通道数 ≥6，参数窗口≥16。

1.9 四级文字和三级声、光报警，多种报警限设置方式，提供10分钟报警趋势显示，报警可自动触发记录。

1.10 具有高清分屏显示功能，并具有文字、光报警提示。

1.11 在显示实时波形和数据的同时，可同屏显示1 -120分钟图形趋势和72小时数字趋势。

1.12具有屏幕快照功能，可存储≧400张长达15秒波形数据。

2.  监测功能

*2.1 基本监测参数： 心电、 脉搏、血氧饱和度、无创血压、呼吸、双体温、 双有创压力。

*2.1.1可升级选配BIS监测。（提供注册证证明）

*2.1.2可升级最新 PICCO技术，CO2、麻醉气体、肌松、EEG等

2.2 心电监测：

*2.2.1  同步多导联心律失常分析，可同时对≥4道ECG心电导联进行分析。

2.2.2  具有全面心律失常分析功能，可分析≥23种心律失常。

2.2.3  可对房颤进行自动识别、分析及报警。

*2.2.4  具有急性心肌缺血预测评分系统， 单双腔起搏器监测功能 。

*2.2.5  ST段测量功能可用于新生儿，儿童和成人。

*2.2.6  支持同屏显示同步12导联心电图，并可自动生成12导心电报告。

2.3  无创血压监测：

2.3.1  测量技术： 采用放气振荡法。

2.4   呼吸监测：

2.4.1 测量方法：胸阻抗法、CO2监测法或监测来源自动识别。

2.4.2 阻抗法监测导联：心电I / II / RL-LL三种，可识别胸式呼吸和腹式呼吸。

2.4.3 呼吸频率范围：4~120次/分钟。

2.5   有创压力监测：

2.5.1 测量范围： -48 至320 mmHg

*2.5.2 双有创压力与双体温可同时监测。

2.6   网络功能：具备单机联网功能；远程网络维护系统；心电管理系统的双向通讯、存储、查看及打印输出等功能；可将数据发送至医院的HIS、 CIS、EMR等。

2.6.1 与同品牌呼吸机监测模块相互插拔，无缝连接。

3中央工作站技术要求（1套）

*3.1原装进口主机，提供进字号注册证，Windows操作系统

3.2显示器：21英寸液晶屏，双屏显示，同屏同时可监测病人床位数量≥16床

*3.3多病人同屏同时查看时，每个病人窗口可显示实时波形通道数≥4通道

3.4支持记录≧9通道144小时全息数据

3.5可用双角规对储存的ECG进行测量，包括PR、RS、 QT、R-R波形间期和ST波形幅度，并自动计算QTc

3.6 可将用双角规测量的数据储存，并支持与心电图同时打印输出

4整体配置要求：

4.1 中央工作站一套

4.2监护仪单机6台，每台监护仪具备心电、心率、血压、血氧、呼吸、脉搏、双体温、双有创压力监测功能

*4.3 呼末二氧化碳模块≧2个

蚌埠市第三人民医院麻醉机、高端麻醉专用监护仪、心电监护系统采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

蚌埠市第三人民医院麻醉机、高端麻醉专用监护仪、心电监护系统采购项目  包,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告