蚌埠市第三人民医院心肺功能测试系统采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第三人民医院

编制时间：2022年6月17日

1、项目名称：蚌埠市第三人民医院心肺功能测试系统采购项目

2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBSY-2022023

5、主要内容：心肺功能测试系统1台，详见采购需求。

6、采购预算：98万元

6、免费质保期：1年；

7、供货安装期：合同签订后30天内；

8、拟采用的评审方法：综合评分法

9、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保满后一次性付清。

10、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

- 3.5、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

- ①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

- ②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

- ③供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

- ④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

心肺功能测试系统（肺功能测试系统）招标技术参数

- 一、设备名称：心肺功能测试系统（肺功能测试系统）

二、设备数量：1 套

三、设备技术参数、性能指标、配置等要求如下：

设备适用范围：适用于心肺康复患者制定安全、有效康复处方的运动能力评估。1、设备技术参数、性能指标：

1.1、须具备数据遥测传输或有线传输两种传输方式；可用于传统的 CPET 评估，亦能在早期对患者进行床旁的心肺功能评估，可增加对平衡能力不良的患者进行室内的步行实验。

1.2、须具备全自动定标功能：不论环境定标、气体定标和流速流量定标均可采用自动定标或各部分单独全自动定标方式进行，能最大程度避免系统误差，保证日常测试的准确行。

1.3、具备全中文的功能标记而非汉化，经过专业培训的医生、治疗师和护士均能较顺利的完成一整套的心肺功能评估实验。

1.4、肺功能模块各传感器参数要求：

1.4.1、流量传感器类型：需最新的超声流量传感器。测量范围：0-16L/s 或 0-10L。精度： 不大于± 3% 或 50 mL/s 或± 3% 或 50 mL。分辨率：不大于 1ml/s。

1.4.2、氧气（O2）传感器类型：需为电化学式。精度：不大于±0.05%。分辨率：不大于 10ppm。分辨速度：不大于 90ms。

1.4.3、二氧化碳（CO2）传感器类型：需为红外式。 精度不大于±0.01%。分辨率：不大于 10ppm。t90：分辨速度：不大于 90ms。

*1.4.4、定标方式：环境模块：温度、湿度、大气压力须能够自动实时校准。流量定标：能够自动完成。容量定标：须能选择自动和手动方式两种定标。成分定标：须能够自动定标，且采用两种标准气体：一种模拟人呼出气体成分；一种模拟人吸入气体成分。

1.5、静态肺和运动肺参数：

须包括的测试参数有：肺活量(VC)、补吸气量(IRV)、通气量(MV)、用

PC20、舒张试验 %CHG、实时氧气成分值(FO2)、实时二氧化碳成分值(FCO2)、血氧(SPO力肺活量(FVC)、一口气弥散残气：DLCO、KCO、RV、FRC、TLC、激发试验PD20 和2)、吸气相时间(Tin)、呼气相时间(Tex)、吸呼相总时间(Ttot)、吸气潮气量(VTin)、呼气呼气末时刻氧气成分值(FeTO2)、呼气末时刻二氧化碳成分值(FeTCO2)、吸气的氧气成分平均值(FiO2)、吸气的二氧化碳成分平均值(FiCO2)、呼气的氧气成分平均值(FeO2)、呼气的二氧化碳成分平均值(FeCO2)、呼吸频率(BF)、呼气 0.5 秒率(FEV0.5%FVC、FEV0.5%VC)、呼吸储备(BR)、摄氧量(VO2)、二氧化碳排出量(VCO2)、呼吸交换率(RER)、公斤 摄氧量(VO2/kg)、氧通气当量(EqO2)、二氧化碳通气当量(EqCO2)、梅脱值(METs)、心排量(Qtc)、每博输出量(SVc)、能量(EE)、碳水化合物(CHO)、脂肪(FAT)、蛋 白质(PROT)、 二氧化碳分压(PeTCO2)、吸气时氧气分压(PiO2)、吸气时二氧化碳分压(PiCO2)、呼气时氧气分压(PeO2)、呼气时二氧化碳分压(PeCO2)、摄氧量功率斜率(dO2/dW)、通气效率(VE/VCO2-slope)、摄氧效率(OUES-slope)、静息代谢率(RMR)。

*1.6、静态肺和运动肺曲线图功能

*1.6.1、需具备静态肺测试及曲线图 ；常规通气、流速流量环、分钟通气量，一口气弥散残气测试、激发和舒张试验测定：激发试验PD20 和PC20、舒张试验 %CHG

*1.6.2、需具备运动肺测试及曲线图 Wasserman-9 图、无氧阈值（AT）曲线图、内呼吸（Intrabreath）曲线图、呼吸动力学（Resp-Driver）曲线图、运动规程曲线图、运动状态（Ergo-ER）曲线图、心排量（Qt Calc）曲线图、营养代谢（Calorimetry）曲线图。

1.7、需具备辅助分析功能：测试终止原因分析、运动极值分析、无氧阈值分析、呼吸代偿点（RCP）分析、斜率分析（OUES-slope（摄氧量效率斜率）、dO2/dW

（摄氧量功率斜率）、VE/VCO2-slope（通气效率））、动态流量环分析、RPE 量表分析、基础代谢率分析、营养代谢分析、智能诊断辅助、运动方案等。

*1.8、质量控制：按ATS / ERS的质控要求，实时对测试结果自动分析每条测试数据是否满足其质控要求，并能标记出哪一点没达到质控要求，并方便受试者后续改进

1.9、肺数据传输方式：具有无线方或有线方式。

*1.10、气路设计：中空贯穿式测试管路，传感器中间也无任何障碍物，病人通过呼吸测试头直接呼吸空气。测试头不得有任何螺纹管等共用气体采集管路，从根本上避免交叉感染。

1.11、血氧功能模块：

1.11.1、血氧测量方式：需采用耳夹或指夹方式。测量范围：0-100%，测量精度：	测量范围在 70%～100%时，绝对误差不大于±2%。分辨率：不大于 0.01。

1.11.2、性能和安全：须符合 YY0784-2010 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求。

1.12、显示方式：须采用双屏显示。

1.13、台车：须配有可移动式台车，集成并可以存放所有硬件设备

1.14、外接设备：能够同步运动心电血压测试仪；可按照运动方案实时控制外接设备（功率车或跑台），同时接收外接设备的实时数据并显示。

1.15、软件功能：具备患者管理功能，可以新增患者，能够显示患者个人基本信息（如姓名、性别、年龄等）入院信息（如病历号、住院日期等）。

1.16、设备管理功能：能识别连接在电脑主机上的设备，显示连接状态，启用或禁用设备。

1.17、打印功能：可连接打印机进行测试报告打印。

1.18、模版编辑功能：具有动态肺测试模板编辑、运动规程编辑、报告模板编辑、分析流程编辑的功能，。

1.19、运动心电血压测试模块：内置无线蓝牙联接运动血压监测运动心电记录仪。能够进行无创血压测量。能完成同步数字 12 导联心电采集。提供高效数字滤波。

1.20、噪声抑制：频率响应范围：0.05Hz~80Hz。输入阻抗：大于 100 兆欧。耐极化电压大于±300mv。共模抑制比大于 120db。

1.21、软件功能：具有高精度波识别分类，且内置自动分析专家系统。

1.22、内置国际标准运动方案配置及用户自定义运动方案。

1.23、具有急停控制功能

1.24、运动方案负荷控制具有自动和手动两种模式。

1.25、具有短时或长时间静态心电记录功能。

1.26、可同步自动及手动血压测量，并可兼容其它品牌运动血压，也可手动输入血压测量值。

1.27、具有全程 ST 段及斜率趋势图；信号平均心电图；ST/HR loop 图；MET 及心率、血压、负荷、SPO2、MET 同步趋势图。

1.28、具有同步 12 导 ST 段自动及对比测量分析。

1.29、心电图向量分析功能，可进行模板操作分析，过往病例对比功能，心率不齐分析、Weber 功能分类、Borg 指数，Duke 指数计算等。

1.30、须支持本地及网络操作，且支持 Dicom、GDT、MFER、HL7，便于接入各种医院系统。

1.31、须内置多种运动设备协议，兼容目前市场上大部分跑台及踏车。

1.32、功率车负载范围 ：≥10 – 999W 。速度范围：≥30 – 130 rpm 。

2、设备配置：

2.1、运动心肺台车主机，数量 1 台。

2.2、十二导运动心电、运动血压测试仪，数量 1 套

2.3、血氧模块，数量 1 套。

2.4、数字流量传感器，数量1套。

2.5、数据传输线，数量 1 套。

2.6、气体采样器，数量 1 个。

2.7、PC 软件，数量 1 套。

2.8、PC 套件（含两个显示器和一个主机），数量 1 套。

2.9、数据采集单元，数量 1 个。

2.10、功率车，数量 1 台

2.11、其他可能存在的配置，提供清单。

蚌埠市第三人民医院心肺功能测试系统采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院心肺功能测试系统采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

- 特此函告