蚌埠市第三人民医院便携式彩色多普勒超声诊断仪采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第三人民医院

编制时间：2022年11月18日

1、项目名称：蚌埠市第三人民医院便携式彩色多普勒超声诊断仪采购项目

2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBSY-2022037

5、主要内容：便携式彩色多普勒超声诊断仪1套（进口），详见采购需求。

6、采购预算：150万元

6、免费质保期：3年；

7、供货安装期：合同签订后30天内；

8、拟采用的评审方法：综合评分法

9、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保满后一次性付清。

10、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、若供应商所投产品为进口产品，需提供产品的销售逐级授权书；

3.5、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

便携式彩色多普勒超声诊断仪招标技术参数

(预算150万，进口，采购1台)

一、设备名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：1套

*三、设备要求：进口知名品牌，首次注册时间为2017年及以后机型

四、设备用途说明：所投设备具备持续升级功能，必须具备经食道探头及支持组件；设备适用于心脏、外周血管、腹部、浅表组织与小器官、经颅、经食道等

五、主要规格及系统概述：

5.1	彩色多普勒超声波诊断仪包括：

*5.1.1	≥12英寸数字高分辨率彩色液晶监视器

5.1.2	数字化二维灰阶成像单元

5.1.3	数字化彩色多普勒血流成像单元

5.1.4	数字化频谱多普勒显示及分析系统

5.1.5	数字化能量多普勒成像单元

5.1.6	全数字式波束形成器

5.1.7	探头为超宽频设计,多点变频探头

5.1.8	具备空间复合成像技术；

5.1.9	自动优化功能，一键式自动优化图像多种参数

5.1.10	磁共振相素优化技术或高分辨率成像技术

5.1.11	运动（M）成像模式；

5.1.12支持双副对比显像；

5.1.13	支持实时放大功能；

5.1.14	高清彩色血流技术；

5.1.15	彩色能量模式下，通过捕捉红细胞数量进行成像。

5.1.16	具备穿刺针显像增强技术，支持线阵和凸阵探头（附图证明）。穿刺针显像增强技术可以独立开启或关闭。可以调节增强的方向和角度；

5.1.17	脉冲波（PW）多普勒成像模式；连续波（CW）多普勒成像模式；

5.1.18	组织多普勒成像技术

5.1.19	肺部检查模式；

5.1.20	锐清成像技术；

5.1.21	智能化自编程预设置功能，针对不同的检查脏器预置最佳优化图像的检查前条件；

5.1.22	主机键盘背光显示，防尘防液体泼溅设计；

*5.1.23主机内置锂电池，单块电池续航时间≥3.5小时；

5.1.24	内置病人数据管理系统，可查询和浏览病人信息、图像、测量计算数据和检查报告;

5.1.25	心功能评估：通过两腔心或四腔心切面，描记二尖瓣瓣环及心内膜在舒张期及收缩期的变化，自动计算射血分数

5.1.26	支持导出BMP、JPEG和DICOM格式的图片到USB；

5.1.27	USB接口支持数据输出，快速存储屏幕图像，可向外部PC机传送图像并用通用的图像软件来查看图像；

5.1.28	USB接口≥2个；

5.1.29	动态范围≥160dB

5.1.30系统启动时间：≤25秒，（冷启动）

*5.1.31主机含电池重量≤5.0Kg

5.1.32	标配同品牌台车，含电源适配器及三探头连接器，激活探头数量≥3个；

5.2	探头数量及规格要求

5.2.1	配置线阵、相控阵及经食道探头共计3把；

5.2.2	探头频率：

5.2.3	电子线阵探头频率范围：6.0-12.0MHz；

5.2.4	电子相控阵探头（须提供纯净波或单晶体探头）频率范围：1.0-5.0MHz;扫描角度≥110°

*5.2.5	电子经食道探头频率范围：3.0-8.0MHz；

*5.2.6	最大探测深度:≥33cm；

5.2.7	声束聚焦：发射≥8段；

5.2.8	探头谐波成像频率个数≥2；

5.2.9	可选配铠装线缆技术：线缆内置不锈钢；

5.3	测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式、心脏容积模式)

5.3.1	一般测量：直径、面积、体积、狭窄率、压差等

5.3.2	心脏测量、计算

5.3.3	多普勒血流测量与分析

5.3.4	外周血管测量与分析

5.3.5	产科测量

5.3.6	经颅多普勒（TCD）测量计算包；

5.3.7	自动二维心功能测量，支持单平面和双平面计算

5.3.8	动脉（含颈动脉）测量计算包

5.4	一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元

5.4.1	超声图像静态、动态存储原始数据回放功能

5.4.2	病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

5.4.3	自动视频导出功能；

5.4.4	具备图像及视频存储功能，自主设定视频保存长度

5.5	参考信号：心电图、心电触发

5.6	输入/输出信号：

5.6.1	输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频

5.6.2	输出：复合视频、RGB彩色视频/S - 视频、USB接口等；

5.7	图像管理与记录装置：

5.7.1	内置图像管理系统

5.7.2	硬盘存储≥160GB或闪存存储≥6.0万帧图像；

5.7.3	黑白或彩色视频打印机 (标配)

5.8	连通性：

5.8.1	支持局域网

5.8.2	医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

六、技术参数及要求：

6.1	系统通用功能：

6.1.1	≥12英寸数字高分辨率彩色监视器

6.1.2主机面板为能防水防灰内置触摸板设计（非外置轨迹球式）；

6.1.3主机具备标准探头接口≥1个，标配三探头连接器，可同时激活三把探头。

6.1.4所有探头均采用超高灵敏度宽频带多频变频技术，探头频率范围：1.0 MHz -13.0 MHz

6.2	 频谱多普勒

6.2.1应用模式：脉冲波多普勒 (PW),连续波多普勒 (CW)

6.2.2频谱多普勒：最大测量速度：PW血流速度最大约至7.9m/s，CW血流最大速度约至15m/s；

6.2.3最低测量速度：≥3mm/s

6.2.4取样宽度及位置范围：宽度 1–12mm；

6.2.5滤波器：高通滤波或低通滤波两种

6.3	彩色多普勒成像

6.3.1成像方式：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图；

6.3.2彩色显示帧频

6.3.2.1相控阵探头，18cm深时,全视野彩色显示帧频≥30帧/秒

6.3.2.2凸阵探头， 18cm深时,全视野彩色显示帧频≥20帧/秒，

6.3.3	偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°~ +20°

七	备件、专用工具、资料及其它（放商务）

7.1	为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件。

7.2	如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

7.3	卖方须向买方提供操作手册一套。

7.4	卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

7.5	技术服务：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

7.7	技术培训要求：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

蚌埠市第三人民医院手术显微镜采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院手术显微镜采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

- 特此函告